表35  ECMO每日检查记录单

| 患者信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 病案号 |  |  | 日期 |  | 20__年__月__日 |
| 年龄 | ____岁 |  | 床 | ____床 |  | ECMO 模式 |  | □VA□VV□ECPR□VAV |
| 上机时间 | ____月____日____时 |  | 已运行 | ____天____小时 |  |  | 班次 | □ 白班 □ 夜班 |
| A 模块：环路与设备（每班必查） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 测量值/状态 |  | 预警/异常→处理 |  |  |  |
| 离心泵 |  | 声音、异常振动 | 转速______ RPM |  | 异响/振动→检查泵头是否进气、有无血栓 |  |  |  |
| 血流量 |  | 实际流量与显示一致 | 流量______ L/min |  | 流量骤降→排查前负荷不足、管路扭结、后负荷过大 |  |  |  |
| 跨膜压差 |  | 膜前压-膜后压(mmHg) | 膜前_______,膜后_______, TMP=_______ |  | TMP进行性升高→氧合器凝血预警；ΔP>50 mmHg或翻倍→更换氧合器 |  |  |  |
| 氧合器外观 |  | 血浆渗漏、血栓、冷凝水 | □正常 □血浆渗漏 □血栓可见 □积液 |  | 血浆渗漏 氧合器功能下降，准备更换；每日轻敲排气口排冷凝水 |  |  |  |
| 管路与接头 |  | 无扭结、无松动、无活动性气泡 | □正常□扭结□松动气泡 |  | 任何活动性气泡→立即排查进气点，准备管道钳 |  |  |  |
| 管路颜色 |  | 动脉端（鲜红）/静脉端（暗红） | 动脉端颜色_____静脉端颜色______ |  | 动脉端变暗→氧合器功能障碍；静脉端鲜红→再循环过大（VV）或南北综合征（VA） |  |  |  |
| 变温水箱 |  | 水位、水温、报警 | 水温设定______ ℃,实际水温______ ℃ |  | 水位过低→补充蒸馏水；温度异常→检查水箱功能 |  |  |  |
| 空氧混合器 |  | 气源连接、流量、FiO₂ | 扫气流量______ L/min,FiO₂ ______ % |  | 气源断开→立即检查氧气/空气接头 |  |  |  |
| 电源 |  | 主电源+备用电源正常 | □正常 □仅主电源 □仅电池 |  | 仅电池运行 → 立即插回主电源，电池续航有限 |  |  |  |
| 手摇泵 |  | 主机旁，功能正常 | □在位□不在位 |  | 不在位→立即找回；功能异常→更换备用泵 |  |  |  |
| 管道钳 |  | 在位且功能正常 | □4把齐全□缺少____把 |  | 缺→立即补充，置于醒目固定位置 |  |  |  |
| 报警设置 |  | 上下限合理已激活 | 流量下限______ L/min,转速上下限______ RPM |  | 报警被静音/关闭→立即重新设置并激活 |  |  |  |
| B 模块：插管与穿刺点（每班必查） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 测量值/状态 |  | 预警/异常 → 处理 |  |  |  |
| 插管位置标记：深度刻度是否与记录一致 |  |  | 动脉管______ cm静脉管______ cm |  | 刻度移位>1cm→警惕脱出/滑入，超声确认，通知上级 |  |  |  |
| 插管固定：缝线牢固、扎带固定、无松脱 |  |  | □牢固□松动 |  | 松动→重新固定，操作时注意无菌 |  |  |  |
| 插管处敷：干燥、清洁、无污染 |  |  | □正常□渗湿□污染□脱落 |  | 渗湿/污染→无菌换药；48-72h 常规更换（视渗出情况） |  |  |  |
| 插管处渗血/血肿 |  |  | □无□少量渗血□活动性出血 □ 血肿 |  | 活动性出血→压迫+调整抗凝+通知上级 |  |  |  |
| 下肢灌注（置管侧）：颜色、皮温、足背动脉搏动 |  |  | 颜色______皮温_____足背动脉□可及□弱□未及 |  | 苍白、冰冷、脉搏消失→紧急评估 DPC 功能，超声/多普勒检查，必要时重建血运 |  |  |  |
| 远端灌注导管：正常、无扭结 |  |  | □在位 □扭结 □脱出 |  | DPC扭结/脱落→紧急处理,下肢缺血风险高 |  |  |  |
| 置管侧下肢 NIRS（如有） |  |  | 左______% 右______ % |  | NIRS<50% 或↓ >20% 基线→检查灌注，超声 |  |  |  |

依据： ELSO指南（2021-2024）+ELSO抗凝指南（2021）+ELSO 神经监测共识（2024）+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南(2024)   用途：每班(白班/夜班)床旁逐项核对，异常项记录处理措施。