表1  ECMO 设备及耗材日常核查清单（1）

| 核查日期 |  | 20__年__月__日 |  |  |  | 核查人 | ______________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核查类型 |  | □ 日常备机核查 □ 上机前准备核查 □ 库存补充核查 |  |  |  | ECMO 模式 | □VA□VV□ ECPR |  |
| 一、主机与核心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 设备名称 |  | 数量 | 核查要点 |  |  |  |  |
| 1 | ECMO 主机（含离心泵驱动） |  | 1 台 | 开机自检通过，无故障码，声音正常 |  |  |  | □ |
| 2 | 离心泵头 |  | 1 个 | 有效期____，外包装完好 |  |  |  | □ |
| 3 | 手摇泵（紧急驱动手柄） |  | 1 个 | 与主机型号匹配，转动灵活，置于主机旁固定位置 |  |  |  | □ |
| 4 | 空氧混合器 |  | 1 台 | 连接测试正常，流量表工作 |  |  |  | □ |
| 5 | 变温水箱 |  | 1 台 | 水位线正常（蒸馏水），开机预热功能正常 |  |  |  | □ |
| 6 | 流量传感器/探头 |  | 1 个 | 与套包匹配，校准归零正常 |  |  |  | □ |
| 7 | 压力传感器连接线 |  | 1-2 根 | 接头完好，归零正常 |  |  |  | □ |
| 8 | 血氧饱和度监测仪（静脉端） |  | 1 个 | 连接线在位，校准正常 |  |  |  | □ |
| 9 | ACT监测仪 |  | 1 台 | 开机正常，测试管在有效期内 |  |  |  | □ |
| 10 | 设备车/支架车 |  | 1 台 | 脚轮灵活，刹车有效，各层托架稳固 |  |  |  | □ |
| 二、预充准备（耗材与液体） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 物品名称 |  | 规格/数 | 核查要点 |  |  |  |  |
| 1 | ECMO套包（含氧合器+管路） |  | 1 套 | 有效期____包装无破损、无潮湿；型号与主机匹配 |  |  |  | □ |
| 2 | 预冲液（生理盐水） |  | 6袋×0.5L | 有效期____ |  |  |  | □ |
| 3 | 三升袋（预冲用储液袋） |  | 1 个 |  |  |  |  | □ |
| 4 | 肝素帽（无针接头） |  | 2-4 个 |  |  |  |  | □ |
| 5 | 三通开关 |  | 2-3 个 |  |  |  |  | □ |
| 6 | 无菌手套（预冲操作） |  | 10副 | 尺码____ |  |  |  | □ |
| 7 | 无菌管道钳 |  | 4 把 | 胶套完好，钳闭有力 |  |  |  | □ |
| 8 | 无菌剪刀 |  | 1 把 |  |  |  |  | □ |
| 9 | 扎带/扎带枪 |  | 6根 | 扎带型号匹配管路直径 |  |  |  | □ |
| 10 | 宽胶带（3M 布胶） |  | 1 卷 | 核查要点 |  |  |  | □ |
| 三、置管准备（穿刺/切开用物） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品名称 |  | 规格/数量 |  | 核查要点 |  |  |  |
| 1 | ECMO穿刺/切开套包 |  | 1 套 |  | 有效期____，型号与拟选管匹配 |  |  | □ |
| 2 | 动脉插管(16F)及静脉插管(21F) |  | A____ F V____ F |  | 有效期____，确认尺寸 |  |  | □ |
| 3 | 远端灌注导管（VA必需） |  | ____ F（常用 5-8F） |  | 不可遗漏 |  |  | □ |
| 4 | 导管鞘（穿刺鞘） |  | 4 个（7-8F） |  |  |  |  | □ |
| 5 | 导丝（J头/超滑） |  | 2-3 根 |  |  |  |  | □ |
| 6 | 经皮肾穿刺扩张血管套装 |  | 1 套 |  | 逐级扩张用 |  |  | □ |
| 7 | 无菌手术铺单（含手术衣） |  | 1 套 |  |  |  |  | □ |
| 8 | 静脉切开包 |  | 1 个 |  | 备用 |  |  | □ |
| 9 | 中心静脉置管套包 |  | 1 个 |  |  |  |  | □ |
| 10 | 换药碗、注射器（5/10/50ml） |  | 4个 |  |  |  |  | □ |
| 11 | 10%利多卡因 / 0.9%NS 500ml |  | 2支和2袋 |  | 局部麻醉 |  |  | □ |
| 12 | 带针缝线（丝线 2-0 / 3-0） |  | 2根 |  |  |  |  | □ |
| 13 | 床旁超声仪及无菌探头保护套 |  | 1台 |  | 开机正常，探头适用（线阵+相控阵） |  |  | □ |

依据： ELSO 中心建设推荐（2014）+ ELSO Specialist Training Manual（第 4 版）+ Red Book（第 5 版）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途：上机前逐项核对，每班/每日补充消耗品；也用于日常库存盘点

建议频率：备机状态每日核查 + 上机前全项核对