表40  ECMO 紧急驱动器（手摇泵）使用流程

| 一、什么情况下使用手摇泵？ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景 |  | 说明 |  |  |  |  |  |
| 突发停电 |  | 主电源 + UPS 均失效，泵停止转动 |  |  |  |  |  |
| 主机/驱动马达故障 |  | 泵不转、转速异常、报警无法解除 |  |  |  |  |  |
| 转运途中泵故障 |  | 院际转运或院内转运时设备失灵 |  |  |  |  |  |
| 预充/训练场景 |  | 日常演练中熟悉操作（强烈建议每季度演练一次） |  |  |  |  |  |
| 二、手摇泵存放位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 信息 |  |  |  |  |  |
| 摆放位置 |  | ECMO 主机旁固定位置（支架挂钩或专用袋） |  |  |  |  |  |
| 配套物品 |  | 管道钳 × 2（与手摇泵绑定存放） |  |  |  |  |  |
| 检查频率 |  | 每日核查在位（参见附件 4·A10 / 附件 1·1.3） |  |  |  |  |  |
| 电池状态（电动手摇泵） |  | 每日开机测试，电量指示灯 ≥ 50% |  |  |  |  |  |
| 三、操作步骤（共6步，30秒完成） 人手不足时可由A和B两人完成（A为主操作，B为辅助+监测） |  |  |  |  |  |  |  |
| 角色分工（理想 3 人） |  | 大声呼叫"手摇泵启动！" → 团队就位 |  |  |  |  |  |
| 角色 |  | 职责 |  |  |  |  |  |
| 操作者 A |  | 手摇泵安装 + 手动转动（主责） |  |  |  |  |  |
| 操作者 B |  | 管道钳夹闭/开放（协助 A） |  |  |  |  |  |
| 指挥者 C |  | 计时、监测患者、协调抢救、通知上级/设备科 |  |  |  |  |  |
| 步骤详解 |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 操作内容 |  |  |  | 执行要点 |  | ✓ |
| 第1步 | 将手摇泵固定在 ECMO支架/稳固支柱上 |  |  |  | 须固定牢固，摇动时不能晃动 |  | □ |
| 第2步 | 用管道钳迅速夹闭离心泵的入口端（静脉）和出口端（动脉）管路 |  |  |  | 顺序：先静脉后动脉；钳闭位置靠近泵头 |  | □ |
| 第3步 | 离心泵头从主机马达上取下，卡入手摇泵接口并锁紧 |  |  |  | 确认卡入到位(听到"咔嗒"声) |  | □ |
| 第4步 | 抬起手摇泵把手，顺时针旋转 |  |  |  | 严禁逆时针转动(无效且损伤泵) |  | □ |
| 第5步 | 观察转LED 指示灯：当达到 1500RPM时（第一个LED亮起），先开放静脉端管路钳，再开放动脉端 |  |  |  | 顺序：先静脉后动脉 (与钳闭相反) |  | □ |
| 第6步 | 持续顺时针转动，根据LED灯将转速维持在目标范围 |  |  |  | 见下方"转速与流量对应表" |  | □ |
| 四、转速与流量参考 |  |  |  |  |  |  |  |
| LED灯 | 转速（RPM） |  | 估算流量（成人） |  |  | 适用情况 |  |
| 1 个亮 | 1500 |  | 0.5-1.0 L/min |  |  | 最低维持，防止血栓 |  |
| 2 个亮 | 2000 |  | 1.0-1.5 L/min |  |  | 基本维持 |  |
| 3 个亮 | 2500 |  | 1.5-2.0 L/min |  |  | 部分支持 |  |
| 4 个亮 | 3000-3500 |  | 2.0-3.0 L/min |  |  | 维持大多数患者的最低需求 |  |
| 5 个亮 | 4000-4500 |  | 3.0-4.0 L/min |  |  | 全量支持 |  |
| 全亮 | ≥5000 |  | 4.0-5.0+ L/min |  |  | 最大支持（长时间难以维持） |  |
| 五、手摇期间的监测与维持 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 监测内容 |  | 频率 | 目标 |  |  |  |
| 1 | 转速 LED |  | 持续注视 | 维持目标 RPM（建议 ≥ 3000 RPM） |  |  |  |
| 2 | 患者 MAP |  | 每 2-3 分钟 | ≥ 60 mmHg |  |  |  |
| 3 | SpO₂ |  | 持续 | ≥ 92%（VA）或 ≥ 88%（VV） |  |  |  |
| 4 | 管路颜色 |  | 持续 | 动脉端鲜红，静脉端暗红 |  |  |  |
| 5 | 异常征象 |  | 持续 | 管路抖动/气泡/患者突发病情变化 |  |  |  |

依据： ELSO Specialist Training Manual（第 4 版）+ ELSO Red Book（第 5 版）+ 各主流 ECMO 设备厂商操作手册。