表5  ECMO 操作及质量评价表（2）

| 考核信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核者 |  | ______________ |  | 岗位 | □ 医师 □ 灌注师 □ ICU 护士 |  |  |  |  |
| 考核日期 |  | 20__年__月__日 |  | ECMO 模式 | □ VA □ VV □ ECPR |  |  |  |  |
| 考核老师 |  | ______________ |  | 考核场景 | □ 模拟演练 □ 真实患者 □ 首次考核 □ 复考 |  |  |  |  |
| 评分说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级 |  |  | 标准 |  |  |  |  | 单项扣分原则 |  |
| 满分 |  |  | 操作规范、流畅、无遗漏 |  |  |  |  | 0 扣分 |  |
| 合格 |  |  | 关键步骤无误，小瑕疵 ≤ 2 处 |  |  |  |  | 按标准扣分 |  |
| 不合格 |  |  | 关键步骤错误或遗漏 > 3 处 |  |  |  |  | 需重新培训后复考 |  |
| 一票否决项 |  |  | 以下之一判定不合格：①未排尽气体即连接患者 ②管路连接方向错误 ③无菌原则严重违反 ④手摇泵不知位置 ⑤钳闭/开放顺序错误 |  |  |  |  |  |  |
| 二、管路预充与设备调试（30 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 考核项目 |  |  |  |  | 分值 | 扣分标准 |  | 得分 |
| 1 | 管路连接 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 按标识正确连接氧合器与预冲袋（入/出口勿接反） |  |  |  |  | 3 | 连接错误 → 一票否决 |  |  |
|  | 安装氧合器前后三通、压力传感器，接口拧紧 |  |  |  |  | 2 | 一处连接不正确扣1分 |  |  |
|  | 氧合器妥善固定于泵槽，压力传感器调零 |  |  |  |  | 2 | 一项未做到扣1分 |  |  |
|  | 流量传感器安装于氧合器出口动脉端 |  |  |  |  | 2 | 安装位置错误扣1分 |  |  |
|  | 再次检查所有接口连接的紧密性 |  |  |  |  | 1 | 未检查扣1分 |  |  |
| 2 | 管路排气（关键步骤） |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 夹闭管路夹，将生理盐水灌入预冲袋，平稳悬挂输液架上 |  |  |  |  | 2 | 操作不当扣1分 |  |  |
|  | 打开管路夹，先用重力自然排气至管路无大气泡 |  |  |  |  | 3 | 直接开机排气扣2分 |  |  |
|  | 低速启动血泵（≤1500 RPM），逐步提高转速，使管路和氧合器充分排气 |  |  |  |  | 4 | 转速过高导致大量微气泡扣2分 |  |  |
|  | 轻轻旋开氧合器三通排气口，使三通连接处充分排气 |  |  |  |  | 2 | 未操作扣2分 |  |  |
|  | 排完后最终检查：管路和氧合器内无任何肉眼可见气泡 |  |  |  |  | 1 | 有残留气泡扣1分；大量气泡→一票否决 |  |  |
| 3 | 流量与传感器校准 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 泵转速归零，管道钳夹闭流量传感器前后的动脉管路，流量调零 |  |  |  |  | 2 | 未调零扣2分 |  |  |
|  | 松开管路钳，调高转速至 1500 RPM，确认流量显示正常 |  |  |  |  | 2 | 未确认扣2分 |  |  |
| 4 | 变温水箱与气源 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 关闭水箱开关，检查水位→将水箱管路正确连接至氧合器→开机，检查无漏水 |  |  |  |  | 2 | 未查水位扣1分；连接错误扣2分 |  |  |
|  | 连接氧气（空氧混合器），初始设置：FiO₂ 1.0、扫气 2 L/min |  |  |  |  | 2 | 未连接扣1分；参数未设扣1分 |  |  |
| 二 | 小计 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |

依据： ELSO Specialist Training Manual（第 4 版+ELSO 中心建设推荐（2014）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途： ECMO 管路预充 + 上机连接操作的质量考核与技能评估

适用对象： ECMO 团队成员（医师/灌注师/ICU 护士）培训与考核