表25  VV-ECMO监测与管理规范：核心监测参数(2)

| 一、核心监测参数：目标值与异常处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 正常目标 | 预警阈值 | 异常原因排查 | 处理措施 |
| MAP | ≥65mmHg | < 60mmHg | RV衰竭→LV 前负荷↓； | ↑液体+血管活性药； |
|  |  |  | 张力性气胸； | 超声排除气胸； |
|  |  |  | 镇静过深； | 减镇静 |
|  |  |  | 脓毒症休克 |  |
| TMP | 稳定；<50mmHg | 进行性上升 | 氧合器血栓形成 | 加强抗凝；准备更换 |
| ACT | 160-200s（无出血）130-160s（有出血） | < 140或>220 | 肝素剂量不当 | 调整肝素 |
| APTT | 50-80s（无出血） >40-50 s（有出血） | <40或>100 | 同上 | 同上 |
| Hb | ≥8 g/dL | <7 g/dL | 出血/血液稀释/消耗 | 输注红细胞 |
| PLT | > 50×10⁹/L | < 50或骤降>50% | 消耗/HIT/DIC | < 50→输注；排查 HIT |
| 尿量 | ≥0.5 mL/kg/h | < 0.3mL/kg/h×6h | AKI / 容量不足 | 优化 MAP+心输出量；利尿→CRRT |
| 核心体温 | ≤37.5℃ | > 37.7℃（VV不推荐治疗性低温） | 感染/管路炎症 | 物理降温（变温水箱）；排查感染 |
| 呼吸机驱动压（ΔP） | < 15 cmH₂O | ≥15cmH₂O | 肺顺应性仍差 | 继续肺保护；评估原发病 |
| 自主呼吸努力 | 保留（无禁忌时） | 过强（P₀.₁>4 cmH₂O 或Pocc > 15）→肺损伤风险 | 异常原因排查 | 调整通气/镇静；必要时肌松 |

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO 抗凝指南（2021）。

用途：VV-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准。

与 VA-ECMO 管理的核心区别：VV-ECMO 不提供循环支持，核心是气体交换管理；无需关注左室功能/脉压，但需重点关注再循环、CO₂ 滴定、自主呼吸保留、右心保护"	。