表44  ECMO 患者转运流程：院内转运（2）

| 二、院内转运 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4 转运中监测 |  |  |
| 参数 | 频率 | 记录 |
| MAP / HR / SpO₂ | 持续 |  |
| ECMO 流量 / RPM | 持续 |  |
| TMP | 每 10-15 min |  |
| 管路颜色 | 持续 |  |
| 患者意识/瞳孔 | 每 10-15 min（镇静下观察瞳孔） |  |
| 氧瓶压力 | 每 15 min |  |
| 2.5 转运中紧急处理预案 |  |  |
| 紧急情况 | 处理 | 关键动作 |
| ECMO 泵停转 | 立即启动手摇泵 | 管道钳→换手摇→1500 RPM |
| 管路脱出/破裂 | 立即钳闭断裂处两侧→停泵→压迫出血点→呼救 | 管道钳就在手边！ |
| SpO₂ 骤降 | 排查氧瓶耗尽/管路扭结/气胸 | 立即查氧源→备用手摇→评估是否终止转运回ICU |
| MAP 骤降 | 提高ECMO流量/补液(备用NS)/上调血管活性药 |  |
| 氧气瓶耗尽 | 立即更换备用氧瓶（需预接好） | 备用氧瓶须提前接好置转运床上 |
| 2.6 到达目标科室后 |  |  |
| 操作 |  | 执行 |
| 接回墙式电源（拔电池）、墙式氧源/空气源 |  | □ |
| 重新连接变温水箱（如之前断开） |  | □ |
| 重新确认 ECMO 参数（流量/RPM/扫气/FiO₂）无变化 |  | □ |
| 重新确认插管深度无变化 |  | □ |
| 重新确认呼吸机/监护仪参数 |  | □ |
| 测 ACT+血气（转运后首次） |  | □ |
| 与目标科室医护人员完整交班 |  | □ |

依据：ELSO转运指南+ELSO Specialist Training Manual(第4版)+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB指南（2024）;

用途： ECMO 患者的院内转运（CT/导管室/手术室）及院际转运标准化流程;

核心原则： 转运 ≠ 移动——是移动中的 ICU。安全第一，速度第二。