表20  ECMO 治疗启动参数设置与初始管理表(3)

| 一、患者信息与模式选择 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  |  | 病案号 |  |  |  |  |  | 日期 |  | 20__年_月_日 |  |
| 年龄 | ____ 岁 |  |  |  |  | 体重 |  | ____ kg（PBW ____ kg） |  |  |  | 床号 |  | ____ 床 |  |
| 模式 | □VA□VV□VAV□ECPR |  |  |  |  | 插管方式 |  | □股股□股腋□颈股□其他____ |  |  |  | 上机时间 |  | ____:____ |  |
| 五、呼吸机初始参数设置(核心原则：肺保护通气 + ECMO 承担气体交换，让肺"休息"而非"废用") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 VV-ECMO 模式下呼吸机设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 可接受范围 |  |  | 推荐值 |  |  |  |  |  | 依据 |  |  |  |  |
| 平台压 |  | ≤ 30cmH2O |  |  | < 25 cmH2O |  |  |  |  |  | 降至<20 cmH2O可与 VILI减少和预后改善相关 |  |  |  |  |
| PEEP |  | 10-24cmH2O |  |  | ≥ 10 cmH2O |  |  |  |  |  | 防止肺不张；可参照ARDSNet PEEP-FiO₂ 表 |  |  |  |  |
| 潮气量 |  | 4-6mL/kgPBW |  |  | 4 mL/kg PBW |  |  |  |  |  | 超小潮气量；PBW=理想体重 |  |  |  |  |
| 呼吸频率 |  | 4-30bpm |  |  | 4-15bpm，或自主呼吸 |  |  |  |  |  | ECMO负责CO₂清除,无需高分钟通气量 |  |  |  |  |
| FiO₂ |  | 30-50% |  |  | 尽可能低(SpO₂88-95%) |  |  |  |  |  | ECMO 提供主要氧合 |  |  |  |  |
| 5.2 VA-ECMO 模式下呼吸机设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  |  | 推荐值 |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本策略 |  |  | 肺保护通气 |  |  |  | VT 6-8 mL/kg PBW（理想体重），避免高 VT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FiO₂ |  |  | 尽可能低（30-50%） |  |  |  | 自身肺功能尚可者可更低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEEP |  |  | 中度（6-10 cmH₂O） |  |  |  | 预防肺不张，避免过高 PEEP 影响静脉回流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况 |  |  | 严重左心淤血/肺水肿 |  |  |  | 考虑较高 PEEP（10-15 cmH₂O）减少肺水肿、监测左室减压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 实际呼吸机设置记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  |  |  | 设定值 |  |  |  |  |  | 参数 |  |  | 设定值 |  |  |
| 模式 |  |  |  | __________ |  |  |  |  |  | PEEP |  |  | ______ cmH₂O |  |  |
| VT |  |  |  | ______ mL（____ mL/kg PBW） |  |  |  |  |  | RR |  |  | ______ bpm |  |  |
| FiO₂ |  |  |  | ______ % |  |  |  |  |  | Pplat |  |  | ______ cmH₂O |  |  |
| 吸气时间 |  |  |  | ______ s |  |  |  |  |  | 触发灵敏度 |  |  | ______ |  |  |
| 六、上机后即刻核查清单（转流 0~15 分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标/预警 |  |  |  |  |  | ✓ |
| 动脉端管路颜色：鲜红 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暗红 → 氧合器问题 / 再循环过大 |  |  |  |  |  | □ |
| 静脉端管路颜色：暗红 |  |  |  |  |  |  |  |  | 鲜红 → 异常回流 |  |  |  |  |  | □ |
| 管路有无活动性气泡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有气泡 → 立即查进气点，备管道钳 |  |  |  |  |  | □ |
| 流量稳定，无"震颤/抖动" |  |  |  |  |  |  |  |  | 震颤 → 前负荷不足/静脉引流受阻 |  |  |  |  |  | □ |
| 插管处无活动性出血 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出血 → 压迫 + 评估抗凝 |  |  |  |  |  | □ |
| MAP≥65 mmHg（VA 模式） |  |  |  |  |  |  |  |  | 低血压 → 调高流量/启动血管活性药 |  |  |  |  |  | □ |
| SpO₂ 稳定上升 |  |  |  |  |  |  |  |  | 右臂（VA 股-股），防南北综合征 |  |  |  |  |  | □ |
| ACT /APTT已测（首剂肝素后 15-30 min） |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗凝未达标 → 追加肝素 |  |  |  |  |  | □ |
| 变温水箱水温设定：______℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | VA/ECPR 亚低温 33-36℃；VV 常温 |  |  |  |  |  | □ |
| 报警上下限已设置并激活 |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量下限 ≥ 1.0 L/min |  |  |  |  |  | □ |

依据： ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021）+ ELSO抗凝指南

（2021）+ EOLIA 2018+CESAR 2009 + 肺保护通气策略

用途： ECMO 上机即刻填写，指导开机 0-24h 的参数设置和目标管理