表23  VA-ECMO 并发症监测与管理速查表	（1）

| 一、环路与设备并发症 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 并发症 | 如何识别 | 即时处理 | 预防 |
| 氧合器血栓/衰竭 | TMP进行性升高(>50mmHg或翻倍）；膜后PaO₂下降(<150mmHg）；氧合器血栓可见；D-二聚体持续升高 | 轻度：加强抗凝（提高肝素剂量）；重度(TMP>基线2倍或 PaO₂无法维持）：准备更换氧合器/整套路管 | 抗凝(APTT50-80s/ACT160-200s）；每日TMP监测；每日膜后血气 |
| 泵头血栓/溶血 | 泵头异响/振动；血浆游离 Hb>50 mg/dL；血红蛋白尿；流量不稳定 | 更换泵头；评估抗凝；大量溶血时更换全套路管 | 保持流量>1.5 L/min；避免 RPM 过高引起剪切力溶血；规范抗凝 |
| 管路进气/空气栓塞 | 管路内可见气泡；患者突发病情恶化（低氧/低血压/心律失常） | 紧急:立即夹闭管路→停泵→将患者置于左侧卧位+Trendelenburg→穿刺/切开抽吸空气（大量空气时） | 所有接头扎带固定确认；三通/肝素帽拧紧；预充充分排气 |
| 管路破裂/脱开 | 管路接口分离或破裂；快速大量失血；流量骤降 → 报警 | 极端紧急：立即钳闭动/静脉管路→停泵→呼叫支援 →压迫出血点→容量复苏+输血→手术修复或更换 | 每日巡检所有接头牢固性；扎带固定所有连接端口；避免管路张力/牵拉 |
| 电源/泵故障 | 主机断电/报警；泵停转 | 断电：检查 UPS/电源线，切换备用电源;泵故障：立即启动手摇泵→呼叫灌注师/设备科 | UPS必须连接；手摇泵每日检查在位；定期设备维保 |
| 二、血管通路并发症 |  |  |  |
| 并发症 | 如何识别 | 即时处理 | 预防 |
| 插管错位/移位 | 流量突然下降或波动；引血管"震颤/抖动"；超声/胸片确认位置 | 超声确认位置 → 调整插管深度 → 必要时重新置管 | 置管时全程超声/透视引导；明确记录置管深度并每日核对；牢固固定 |
| 插管侧下肢缺血 | 足部苍白发凉、毛细血管充盈>3s；足背/胫后动脉搏动消失；NIRS↓；严重→小腿肿胀/硬化/运动障碍 | 轻度：确认DPC通畅、无扭结；重度（脉搏消失+颜色变暗）：紧急血管外科会诊→DPC不通则重建侧支或改为远端插管；骨筋膜室综合征：筋膜切开 | 预防性放置 DPC（股动脉 VA 必须）；NIRS 连续监测下肢；q1h 评估下肢颜色/温度/脉搏 |
| 插管处出血/血肿 | 插管口渗血；局部肿胀；引流增多；血红蛋白下降 | 少量渗血：加压包扎；活动性出血：压迫止血+下调/暂停抗凝+输注血制品；大血肿→是否需外科探查 | 规范抗凝；避免穿刺点不必要的触碰/牵拉；定期检查敷料 |
| 血管损伤/假性动脉瘤/AVF | 腹股沟区搏动性包块、疼痛；超声可确诊 | 假性动脉瘤：超声引导下压迫/凝血酶注射；AVF：加压包扎/手术修复；血管破裂→紧急外科 | 超声引导穿刺；拔管后充分压迫（动脉≥30 min）；拔管后 24h 超声评估 |
| 深静脉血栓 | 下肢不对称肿胀；超声确认 | 治疗性抗凝（如出血风险允许）；如广泛 IVC 血栓→血管外科评估取栓/滤器 | ECMO期间及拔管后规范抗凝；拔管后超声随访 |

依据： ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）

用途： 床旁快速识别和处理 VA-ECMO 常见并发症

使用方式： 当出现临床异常时，按系统查找→识别→处理

表23  VA-ECMO 并发症监测与管理速查表	（2）

| 三、心脏并发症 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 并发症 | 如何识别 | 即时处理 |  | 预防 |
| 左室淤血/膨胀（LV Distension） | 脉压<10mmHg或"平线"（主动脉瓣持续关闭）；超声：左室进行性扩大、二尖瓣反流加重、左室内自显影/血栓、E/e'>14；肺水肿（胸片 B 线↑、粉红色泡沫痰）；室性心律失常 | 阶梯式处理：①减少ECMO 流量（降低后负荷）→②加用正性肌力药（多巴酚丁胺/米力农）→③血管舒张剂（硝酸甘油/硝普钠）→④IABP →⑤Impella（LV 直接减压）→⑥外科 LV 引流/房间隔造口 |  | 每日超声监测 LV 大小+主动脉瓣开放；合理流量管理（不过度支持）；必要时早期 IABP 联合 |
| 主动脉瓣血栓形成 | 超声发现主动脉瓣/根部血栓；瓣叶不开放；体循环栓塞 | 强化抗凝；大血栓/反复栓塞→外科取栓或更换瓣膜 |  | 避免主动脉瓣持续关闭；维持一定脉压（PP>10）；规范抗凝 |
| 心包填塞 | 不明原因低血压、脉压变窄、CVP升高、奇脉；超声：心包积液+右室舒张期塌陷 ELSO 2026：ECMO经典征象可能完全缺如（心室塌陷/呼吸变异可消失）—可疑表现：引流失效、入口负压增大、搏动消失、撤机失败。有积液→至少每日超声追踪 |  | 紧急心包穿刺引流；如穿刺后填塞→外科心包开窗 | 每日超声检查心包；置管/拔管操作时避免损伤心肌 |
| 心律失常 | 监护仪：室速/室颤/房颤/心动过缓；血流动力学不稳定 | 室颤/室速不稳定：电复律/除颤+抗心律失常药（胺碘酮）；房颤：控制心率±抗凝；严重心动过缓：临时起搏 |  | 维持电解质平衡（K⁺ 4.0-5.0，Mg²⁺ ≥0.8）；避免左室过度膨胀；评估冠脉灌注 |
| 差异性低氧（南北综合征/Harlequin） | 右上肢 SpO₂ 或动脉血气 PaO₂明显低于下肢；脑 NIRS 下降（双侧或右侧）；股-股 VA 插管中，自身肺功能差时易发生 | ①调整呼吸机（提高 FiO₂+PEEP），改善自身肺氧合是第一步 ②增加 ECMO 流量需谨慎：流量过高（>4 L/min）可能加大LV后负荷→自身心脏更难射血→加重上半身缺氧。如当前流量已高，可适当降低流量 ③ 仍无效→改用腋动脉/颈动脉插管或 V-AV模式（颈内静脉另加回输管） |  | 右臂持续 SpO₂ 监测；股-股 VA →如肺功能极差，考虑初始即用腋动脉或 V-AV |
| 四、肾脏与代谢并发症 |  |  |  |  |
| 并发症 | 如何识别 | 即时处理 |  | 预防 |
| 急性肾损伤（AKI） | 尿量<0.5 mL/kg/h×6h；肌酐↑；容量过负荷；电解质紊乱（高钾） | 早期：优化肾灌注（MAP≥65+心输出量）→利尿剂试验→无反应/严重：启动CRRT（可经ECMO管路接入） |  | MAP 维持 ≥ 65；避免肾毒性药物；每日评估液体平衡 |
| 液体过负荷 | 体重↑；水肿；胸片肺水肿/胸腔积液；IVC 扩张固定；氧合恶化 | 限制入量+利尿(呋塞米)→利尿无效→CRRT脱水净(超滤) |  | 每日液体平衡记录；ECMO 运行期间避免不必要的大量输液 |
| 电解质紊乱 | K⁺异常（高钾/低钾）；Na⁺异常；Ca²⁺ /Mg²⁺ /PO₄³⁻ 异常 | 按常规 ICU 电解质管理方案纠正；高钾→紧急处理 + CRRT |  | q6-8h监测；尤其关注输血相关的 Ca²⁺ 下降和 K⁺ 升高 |
| 高胆红素血症 | 胆红素 > 3 mg/dL；黄疸 | 排除溶血、胆道问题、肝淤血；支持治疗 |  | 避免过高 RPM 致溶血；维持肝脏灌注 |

表23  VA-ECMO 并发症监测与管理速查表	（3）

| 五、血液系统并发症 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 并发症 | 如何识别 | 即时处理 | 预防 |
| 出血（外科/穿刺/消化道/颅内） | 可见的活动性出血；引流增多；Hb 骤降；颅内→神志改变/瞳孔异常 | ①评估严重程度→②控制来源(压迫/内镜/手术)→③减/停肝素(危及生命时)→④逆转抗凝(鱼精蛋白1mg/100U肝素;严重→PCC)→⑤输血(Hb>7-8;血浆/PLT<50;FIB<1.5→冷沉淀) | APTT/ACT维持目标范围内；避免不必要的穿刺操作；每日临床出血评估；NIRS 监测脑出血 |
| 环路血栓/栓塞 | TMP升高;氧合器外观血栓;D-二聚体↑；体循环栓塞（肢体/肠/脑缺血） | 强化抗凝；血栓负荷大→更换氧合器/管路；体循环栓塞→相应专科处理 | 抗凝（低流量时维持高限）；监测 D-二聚体；定期检查环路 |
| 肝素诱导的血小板减少症（HIT） | PLT下降>50%（通常在肝素暴露后5-10 天）；新发血栓形成（静脉/动脉）；4T评分≥4 | 立即停用所有肝素（含肝素涂层管路→需换非肝素管路）；改用阿加曲班（Argatroban 0.5-2μg/kg/min，APTT 1.5-3×基线）；待 PLT 恢复后过渡至华法林 | 每日监测 PLT 趋势；PLT 骤降时警惕 HIT |
| DIC（弥散性血管内凝血） | PLT↓+ FIB↓+D-二聚体↑↑+ PT/APTT↑；广泛出血+微血栓 | 治疗原发病；成分输血支持（PLT / FFP / 冷沉淀）；抗凝需权衡（出血 vs 血栓） | 治疗原发病（感染/创伤）；维持适当的抗凝 |
| 严重溶血 | 血浆游离Hb>50 mg/dL；血红蛋白尿；黄疸/高胆红素；LDH↑；结合珠蛋白↓ | 排查原因(泵速过高\负压过大\管路扭结\)→降低泵速/解除梗阻→必要时输血/更换管路 →碱化尿液+利尿(防肾损伤) | RPM不宜过高;避免引流负压过大(＜-100mmHg）；监测游离 Hb |
| 六、神经系统并发症 |  |  |  |
| 并发症 | 如何识别 | 即时处理 | 预防 |
| 颅内出血（ICH） | 神志恶化、瞳孔异常/不等大、NPi<3、癫痫、偏瘫 | 立即头 CT（非增强）；减/暂停抗凝；逆转抗凝（PCC/鱼精蛋白）；控制 MAP（避免低血压恶化脑灌注、高血压加重出血）；神经外科会诊；VV可长期停抗凝，VA需权衡 | 抗凝不超目标范围；NIRS + 瞳孔 q4-6h；高危患者（ECPR/抗凝过度）警惕 |
| 缺血性卒中 | 偏瘫、失语、意识改变、瞳孔异常 | 头 CT（非增强）排除出血 → 轻症：抗血小板±强化抗凝；大血管闭塞：机械取栓（tPA一般禁忌——ECMO 抗凝状态下出血风险极高）；多学科讨论 | 规范抗凝（防血栓）；维持 MAP 保证脑灌注；避免 PaCO₂ 快速下降 |
| 非惊厥性癫痫发作（NCSE） | 意识未恢复/意识波动/细微抽搐→易漏诊 | cEEG（连续脑电图）监测 ≥24-48h；确诊后→左乙拉西坦（首选）或丙戊酸；避免苯二氮䓬类蓄积（影响神经评估） | 高危患者（ECPR/已知脑损伤）启动 cEEG（上机后 12-24h） |
| 脑死亡 | 深昏迷、脑干反射消失、自主呼吸消失（呼吸暂停试验需谨慎） | 确认不可逆；根据国家法规进行脑死亡判定（脑血管造影/核素脑扫描替代呼吸暂停试验）；多学科+家属沟通 | 多模态评估（不依赖单一指标）；定期评估预后 |

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）

用途：床旁快速识别和处理 VA-ECMO 常见并发症

使用方式：当出现临床异常时，按系统查找→识别→处理

表23  VA-ECMO 并发症监测与管理速查表（4）

| 七、呼吸系统并发症 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 并发症 | 如何识别 | 即时处理 |  |  | 预防 |
| 肺水肿（心源性/非心源性） | 粉红色泡沫痰；胸片肺水肿；低氧；B 线超声 | 心源性（左室淤血）：→左室减压（参见 3.1）；非心源性（ARDS/容量过多）：→肺保护通气+利尿/CRRT |  |  | VA 模式下监测左室功能+肺水肿征象；合理的液体管理 |
| 肺不张 | 低氧；胸片肺容积缩小 | 肺复张手法（谨慎）；适当提高 PEEP；纤支镜吸痰 |  |  | 避免长时间过低 PEEP；定期肺复张 |
| 气胸/血胸/血气胸 | 突发低氧/低血压、气管偏移、患侧呼吸音消失；超声/胸片 | 紧急胸腔穿刺减压→闭式引流 |  |  | 置管操作精细（避免损伤胸膜/肺顶）；低潮气量防肺气压伤 |
| 八、感染并发症 |  |  |  |  |  |
| 并发症 | 如何识别 | 即时处理 |  |  | 预防 |
| 血流感染（BSI） | 发热（>38℃）；寒战；PCT↑/CRP↑/WBC↑；血培养阳性；乳酸升高/血流动力学不稳定 | 留取血培养（外周+管路各一套）→经验性广谱抗生素→ 根据药敏调整→考虑更换全部管路（持续性菌血症/真菌/耐药菌） |  |  | 无菌操作（置管/换药/采血）；每日评估穿刺点感染征象；敷料 48-72h 定期更换（污染随时换） |
| 插管处感染 | 局部红肿、渗液、脓性分泌物；可进展为深部感染/纵隔炎 | 局部清创+换药；抗生素（静脉）；深部感染→外科清创 ± 拔管/更换通路 |  |  | 无菌换药；避免插管处潮湿污染；每日评估 |
| 呼吸机相关肺炎（VAP） | 发热+新发浸润影+气道脓痰；痰培养阳性 | 经验性抗生素→按药敏调整 |  |  | 抬高床头 30-45°；口腔护理 q6h；每日评估拔管可能 |
| 九、快速查找索引 |  |  |  |  |  |
| 临床表现 | 可能并发症（按可能性排序） |  | 临床表现 | 可能并发症（按可能性排序） |  |
| MAP 骤降 | 先查致命性的（30 秒内）：心包填塞（超声RV塌陷）→张力性气胸（听诊+超声肺滑动消失）→管路破裂/大出血（肉眼）→再查其他：出血→泵/管路故障→过敏反应 |  | 发热 | 感染→溶血→管路相关炎症 |  |
| SpO₂骤降（上/下肢不一致） | 差异性低氧→肺水肿→ 气胸→氧合器衰竭 |  | PLT 骤降 | HIT→DIC→消耗性（环路+出血）→感染 |  |
| 流量降低/波动 | 前负荷不足→管路扭结/插管移位→心包填塞→泵血栓 |  | 神志恶化 | ICH→缺血性卒中→NCSE→低灌注→镇静过深 |  |
| TMP 升高 | 氧合器血栓→ 管路扭结→ 高凝状态 |  | 尿量减少 | AKI→ 低灌注（低流量/低 MAP）→ 肾静脉淤血 |  |
| 下肢肿胀/变色 | 下肢缺血→ DVT→ 血肿 |  |  |  |  |

本表覆盖 VA-ECMO 最常见的 30+ 种并发症，建议贴于护士站/ICU 工作站，异常发生时即时查阅。