表24  VV-ECMO监测与管理规范：核心监测参数(1)

| 一、核心监测参数：目标值与异常处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 正常目标 | 预警阈值 | 异常原因排查 | 处理措施 |
| ECMO血流量 | 60-80mL/kg/min（成人通常 3.5-6.0 L/min） | < 2.5 L/min 或骤降 > 0.5 L/min | ①前负荷不足（低血容量/出血/气胸）；②管路扭结/插管贴壁；③泵故障 | ①补液/输血；②调整管路/体位；③检查泵+报警 |
| 再循环分数（Rf） | <20% | > 30% | ①插管尖端距离不足（< 10-15 cm）；②插管移位；③血流量过高超过引流能力 | ①超声确认插管位置→重新定位；②降低流量（减少再循环量）；③新增引流管（V-VA 转换） |
| PaO₂ | 80-150mmHg（肺保护目标 55-80也可接受） | < 55 mmHg 或>300 mmHg | ① 再循环过大；② 氧合器功能下降；③ ECMO 流量/FiO₂不足；④ 心输出量过高（自身血流未被氧合） | ①↑流量/FiO₂；排查再循环；②膜后血气评估氧合器；③PaO₂>300→↓FiO₂ |
| PaCO₂ | 35-45mmHg | 变化过快 > 10 mmHg/h（上机初 24h）<30 或>55 | 低PaCO₂，先查来源，不能直接调扫气①测膜后 PaCO₂：膜后PaCO₂ 很低→扫气过量→↓扫气；②膜后 PaCO₂ 正常但患者 PaCO₂ 低 → 患者自身过度通气（呼吸机 RR/VT 过高、自主呼吸过强、疼痛/焦虑）→ 调整呼吸机/镇静镇痛，不是调扫气；③高PaCO₂→ 扫气不足/自身通气不足 → ↑扫气或调整呼吸机；④上机初 24h 严禁 CO₂ 骤降（目标降速 < 10 mmHg/h）；⑤pH 正常优先于 PaCO₂数值。 | 低 PaCO₂ 时先查膜后血气，区分"膜肺清多了"还是"患者自己吹多了"，两者处理方向完全相反。 |
| 扫气流量 | 按 PaCO₂调节（初始 2 L/min） | > 10 L/min 仍 PaCO₂ 高→ 氧合器效率下降 |  | ↑扫气=↑CO₂ 清除；扫气过高→大量 CO₂ 清除致低碳酸血症 |
| SpO₂ | 88-95%（肺保护策略，允许性低氧） | <85%持> 30 min | ①再循环； ②氧合器衰竭； ③心输出量过高。 | ①提高流量/FiO₂；②降低心输出量（β阻滞/降温）；③如无法维持→评估双腔插管或 V-VA |
| ScvO₂ / SvO₂ | ≥70% | <60% | ①氧输送不足（Hb↓/SaO₂↓/CO↓）；②氧耗增加（发热/寒战/人机对抗） | ①输血/优化氧合；②镇静镇痛/退热 |
| 乳酸 | 动态下降 | > 4或持续不降 | ①严重低氧未纠正；②脓毒症/感染；③心输出量不足（注意 VV 也可合并心衰） | ①提升ECMO支持；②抗感染；评估是否需转换为 V-AV |

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO 抗凝指南（2021）。

用途：VV-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准。

与 VA-ECMO 管理的核心区别：VV-ECMO 不提供循环支持，核心是气体交换管理；无需关注左室功能/脉压，但需重点关注再循环、CO₂ 滴定、自主呼吸保留、右心保护"。