表43  ECMO 患者转运流程：院内转运（1）

| 一、转运类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 场景 |  | 距离 | 时间 | 风险等级 |
| 院内转运 | ICU→CT/导管室/手术室/其他病区 |  | 数十~数百米 | 15-60 分钟 | 中等 |
| 院际转运 | ECMO中心之间转院 |  | 数十~数百公里 | 1-6 小时 | 高 |
| 院前转运（ECPR） | 院外→ECMO中心 |  | 数公里 | 30-90 分钟 | 极高 |
| 二、院内转运 |  |  |  |  |  |
| 2.1 转运决策清单——"去不去？" |  |  |  |  |  |
| 问题 | 说明 |  |  |  | 执行 |
| 必要性>转运风险? | 床旁替代方案是否可行？(如肺部超声替代胸片、超声替代CT部分评估) |  |  |  | □ |
| 患者足够稳定吗？ | MAP≥65、无活动性出血、氧合稳定、ECMO流量/扫气无近期波动 |  |  |  | □ |
| 转运团队完备吗？ | 至少3人（医生+护士+灌注师/ECMO护士），人手不足不能走 |  |  |  | □ |
| 2.2 转运团队最低配置 |  |  |  |  |  |
| 角色 |  | 职责 |  |  | 人数 |
| 转运医生（ICU/ECMO 主治） |  | 全程决策、病情变化处理、目标科室衔接 |  |  | 1 |
| ECMO 护士/灌注师 |  | ECMO 设备操作+参数监控、应急处置 |  |  | 1 |
| ICU 护士 |  | 生命体征监测、药物管理、管路保护 |  |  | 1 |
| 工勤/辅助 |  | 推床、开路、电梯协调 |  |  | 1-2 |
| 2.3 转运设备核查清单（出发前必做） |  |  |  |  |  |
| ECMO设备 |  |  |  |  |  |
| 物品 |  |  |  |  | 执行 |
| ECMO 主机（电量/电池 ≥ 80%）、UPS 已连接 |  |  |  |  | □ |
| 手摇泵（固定在转运车上，操作者触手可及） |  |  |  |  | □ |
| 管道钳 × 4（在手边，非装包里） |  |  |  |  | □ |
| 氧源（氧气瓶压力 ____ MPa，估算可用 ____ min） 空氧混合器（如需要） + 接管 |  |  |  |  | □ |
| 变温水箱（转运专用小型，如无→关闭水箱、断开，短途可耐受 30-60 min） |  |  |  |  | □ |
| ECMO 参数显示——转运中操作者需始终能看到 |  |  |  |  | □ |
| 监护与抢救 |  |  |  |  |  |
| 物品 |  |  |  |  | 执行 |
| 转运监护仪（HR/MAP/SpO₂/etCO₂，ECG 导联） |  |  |  |  | □ |
| 转运呼吸机（如机械通气），电量 ____% |  |  |  |  | □ |
| 除颤仪（充满电，电极片贴在患者身上） |  |  |  |  | □ |
| 抢救药盒：肾上腺素/去甲肾上腺素/胺碘酮/阿托品/肝素/鱼精蛋白 |  |  |  |  | □ |
| 便携式吸引器 |  |  |  |  | □ |
| 输液泵/注射泵（电池充足），确保血管活性药不间断 |  |  |  |  | □ |
| 患者准备 |  |  |  |  |  |
| 核查项 |  |  |  |  | 执行 |
| 所有管路连接处扎带已加固 |  |  |  |  | □ |
| 插管深度已标记（肉眼可见的标记线） |  |  |  |  | □ |
| ECMO 管路无张力/无牵拉——转运体位下管路自然弯曲、不紧绷 |  |  |  |  | □ |
| 镇静镇痛充分（避免转运中躁动导致管路脱出） |  |  |  |  | □ |
| 必要时提前肌松（转运中无法处理管路脱出） |  |  |  |  | □ |
| ACT 已查，在目标范围 |  |  |  |  | □ |
| Hb/PLT 已查，血制品已备 |  |  |  |  | □ |
| 转运途中无法采血→ 出发前完成最近一次血气+ACT |  |  |  |  | □ |

核心原则： 转运 ≠ 移动——是移动中的 ICU。安全第一，速度第二。