表6  ECMO 操作及质量评价表（3）

| 考核信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核者 |  | ______________ |  | 岗位 | □ 医师 □ 灌注师 □ ICU 护士 |  |  |  |  |
| 考核日期 |  | 20__年__月__日 |  | ECMO 模式 | □ VA □ VV □ ECPR |  |  |  |  |
| 考核老师 |  | ______________ |  | 考核场景 | □ 模拟演练 □ 真实患者 □ 首次考核 □ 复考 |  |  |  |  |
| 评分说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级 |  |  | 标准 |  |  |  |  | 单项扣分原则 |  |
| 满分 |  |  | 操作规范、流畅、无遗漏 |  |  |  |  | 0 扣分 |  |
| 合格 |  |  | 关键步骤无误，小瑕疵 ≤ 2 处 |  |  |  |  | 按标准扣分 |  |
| 不合格 |  |  | 关键步骤错误或遗漏 > 3 处 |  |  |  |  | 需重新培训后复考 |  |
| 一票否决项 |  |  | 以下之一判定不合格：①未排尽气体即连接患者 ②管路连接方向错误 ③无菌原则严重违反 ④手摇泵不知位置 ⑤钳闭/开放顺序错误 |  |  |  |  |  |  |
| 三、上机连接与转流（25 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 考核项目 |  |  |  |  | 分值 | 扣分标准 |  | 得分 |
| 1 | 置管前最后确认 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 夹闭4个管路夹，管道钳夹闭动静脉管路末端，泵转速归零 |  |  |  |  | 3 | 未夹闭扣3分 |  |  |
|  | 台下医师将无菌管路包递交给置管医师时，再次口头确认"排气已完成，无气泡" |  |  |  |  | 2 | 未确认扣2分 |  |  |
| 2 | 管路连接患者 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 操作医师用无菌剪刀剪开管路，核对管路后连接患者插管 |  |  |  |  | 2 | 操作不规范扣1分 |  |  |
|  | 连接接口处用注射器持续滴注生理盐水（防空气进入） |  |  |  |  | 3 | 未滴注扣3分 |  |  |
| 3 | 启动转流（关键步骤） |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 先松开静脉端管路钳 |  |  |  |  | 2 | 顺序错误→一票否决 |  |  |
|  | 启动血泵，转速调至 1500 RPM |  |  |  |  | 2 | 操作错误扣2分 |  |  |
|  | 再松开动脉端管路钳 |  |  |  |  | 2 | 顺序错误→一票否决 |  |  |
|  | 逐步调节转速至目标血流量，观察流量显示和患者血压 |  |  |  |  | 2 | 未观察扣2分 |  |  |
|  | VA-ECMO目标流量：50-70mL/kg/min；VV-ECMO目标流量：60-80 mL/kg/min |  |  |  |  | 2 | 流量明显不当扣2分 |  |  |
| 4 | 上机后即刻确认 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 确认动脉端管路颜色鲜红、静脉端暗红 |  |  |  |  | 1 | 未确认扣1分 |  |  |
|  | 确认管路无活动性气泡、无震颤/抖动 |  |  |  |  | 1 | 未确认扣1分 |  |  |
|  | 连接血氧监测仪（静脉端 SvO₂） |  |  |  |  | 1 | 未连接扣1分 |  |  |
|  | 扎带固定所有连接端口，宽胶布妥善固定管路（无张力/牵拉） |  |  |  |  | 1 | 未固定扣1分 |  |  |
|  | 设置报警上下限并激活（流量、转速、压力） |  |  |  |  | 1 | 未设置扣1分 |  |  |
| 三 | 小计 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |

依据： ELSO Specialist Training Manual（第 4 版+ELSO 中心建设推荐（2014）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途： ECMO 管路预充 + 上机连接操作的质量考核与技能评估

适用对象： ECMO 团队成员（医师/灌注师/ICU 护士）培训与考核